	
	功能品質驗收及測試檢驗結果報告表


品    名：大型動力鋰電池安全與能測試系統之量熱儀
採購單號：5000352798

















驗證日期：   年    月   日
	項目內容

(依序詳列採購規範書項次及其名稱)
	契約驗收規格

(依序詳列該項次契約規格內容)
	驗收標準及方式
	實測值/測試結果

(填寫實際測試/樣品分析/丈量/清點數量/檢驗報告等方式獲得的數值)
	合格/

不合格

(判定是否合格)
	備  考

(附註說明)

	溫度量測範圍
	RT to 500℃（具備低溫擴充功能）
	· 依規格現場測試及確認

· 以絕熱HWS模式對toluene或DTBP準樣品進行實驗確認，測試截止溫度設定為480℃，截止壓力200bar，由實驗結果進行驗收。溫度精度值、壓力精度值、絕熱模式最小溫度追蹤偵測極限、絕熱模式最大溫度追蹤速率均須達規格，重複兩次實驗差異<10%。
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第一次實驗值：0.22

第二次實驗值0.205

誤差：(0.22-0.205)/0.22 *100% = 6.81%
	合格
	

	壓力量測範圍
	0 to 200bar
	
	電池樣品所產生熱失控時之壓力約在30~40間，現實因素無法達到200bar壓力
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	合格
	

	溫度精度值
	目標溫度（RT~500℃範圍內）± 0.1℃以下
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在右上角Sample Press中為壓力精度值表，以最小0.1為個單位在計算精度值
	合格
	

	壓力精度值
	0.1% 以下
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在右上角Sample Press中為壓力精度值表，以最小0.1為個單位在計算
	合格
	

	樣品量測體積
	0.5 以上 （可裝入18650電池）
	
	以貨號：NIB010581 為標準18650電池Holder
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	合格
	

	熱分析功能
	(1) 絕熱模式－加熱-等待-搜尋

(2) 恆溫模式

※ 可選擇低比熱（low Φ factor）的樣品室做量測計算
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軟體介面可依需求量測模式選擇(1)(2)
	合格
	

	絕熱模式最大

溫度追蹤速率
	200℃/min 以上
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實際用LNMC-LMN-73#2測試追蹤速率
	合格
	

	絕熱模式最小

溫度追蹤偵測極限
	0.01℃/min 以下
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在HWS的模式中，Search情形下，溫度追蹤偵測極限為0.01℃
	合格
	

	安全裝置
	獨立熱失控（thermal-runaway）過溫關閉開關
	· 依規格現場測試及確認

· 以足夠啟動保護開關的toluene或DTBP的標準樣品進行實驗，確認保護開關是否正常啟動並正確作用。
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在硬體設計上，有2組獨立熱失控開關監控表。
	合格
	

	控制電腦與軟體
	(1) Windows XP以上作業系統之雙核心4G記憶體以上之電腦

(2) 17吋以上平面液晶顯示器

(3) 可即時記錄顯示以下實驗資料

· 壓力對時間（Pressure vs Time）
· 溫度對時間（Temperature vs Time）
· 加熱速率對時間（Heating rate vs Time）
· 壓升速率對時間（Pressure increasing rate vs Time）
· 加熱速率對溫度（Heating rate vs Temperature）
· 壓升速率對溫度（Pressure increasing rate vs Temperature）
(4) 具有TMR（Temp vs time to maximum rate）和Arrhenius （lg(HR) vs -1000/T）熱動力學分析功能之軟體
	· 依規格現場測試及確認，軟體操作展示並錄影拍照驗收

· 含軟體使用手冊
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(1) winXP
[image: image12.jpg]


(2) 20吋螢幕
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(3)可即時紀錄顯示
(4) 有TMR（Temp vs time to maximum rate）和Arrhenius （lg(HR) vs -1000/T）熱動力學分析功能之軟體

	合格
	

	絕熱模式

電池熱量測介面
	(1) 絕熱腔體連接充放電測試設備硬體介面

(2) 絕熱腔體連接絕熱分析控制電腦硬體介面
(3) 18650電池硬體介面與治具零組件

(4) 絕熱模式下，可連接充放電測試設備進行不同的電池充放電程序/參數控制，並量測分析電池放熱量。
(5) 電池放熱量量測靈敏度須達0.01W/g以下，電池與恆溫絕熱腔體溫度控制誤差須保持在1℃以下。

(6) 在恆溫模式下，以共同認協議選定的SONY、SANYO、LG或SAMSUNG等國際廠牌之標準量產18650電池產品或標準材料樣品進行18650治具之放熱量量測介面架設與測試，進行絕熱電池放熱功能量測與驗收，重複兩次實驗差異<10%。
	· 依規格現場測試及確認，軟體與硬體展示與操作，並錄或影拍照驗收
· 在恆溫模式下，以SONY、SANYO、LG或SAMSUNG等國際廠牌之標準量產18650電池產品或標準材料樣品進行18650治具之放熱量量測介面架設與測試，進行絕熱電池放熱功能量測與驗收，重複兩次實驗差異<10%。
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(1) 充放電測試設備啟動連接成功
(2) 以目視方式確認，可連上絕熱分析控制電腦硬體介面
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(3)18650治具套件

(4)以目視方式確認絕熱模式下，可連接充放電測試設備進行不同的電池充放電程序/參數控制，並量測分析電池放熱量。
(5)以目視方式確認電池放熱量量測靈敏度達0.01W/g以下，且電池與恆溫絕熱腔體溫度控制誤差在1℃以下。
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(6) 經單位自製兩個 負極材料的18650電池，實際做測試，兩次相比較下來再現性控制在 6.81%的誤差，符合10%以內
	合格
	

	樣品治具套件
	(3) Titanium 1"OD球型樣品治具：16pcs

(4) Hastelloy 1"OD球型樣品治具：16pcs

(5) 1/4"OD 0.028"壁厚不銹鋼試管治具：8pcs

(6) 1/8"轉接頭：40pcs

(7) 1/4"轉接頭：40pcs

(8) 1/16"轉接頭：40pcs

(9) 18650電池量測治具：Non-pressure 4pcs & with pressure 4pcs (須搭配18650電池的1/2英吋轉接管套件)
	· 依規格現場確認
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(1)           (2)          (3) 

(4) (5) (6)
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現場擁有(7)治具套件
	合格
	

	電源與氣體
	(1) 電源：工研院提供220V直流40A以上之交流電源，儀器到一次側電源端的變壓/穩壓設備與聯接線路由供應商負責提供並架設。

(2) 氣體：工研院提供>5bar的油壓空氣，率油、水裝置與管路由供應商依設備需求負責提供與架設。

(3) 腳座：設備安裝所需的腳座等由供應商負責提供與架設。

(4) 線路與氣體安裝必須提供線槽/線架式整理安裝。
	· 依規格現場確認
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(1) (220V電源)    (2)(3) (架座及後面的氣體)

(4)線路與氣體安裝提供線槽/線架式整理安裝。
	合格
	

	未來設備

擴充功能
	(1) Variphi熱補償擴充功能與技術支援能力－Variphi技術與擴充套件可補償樣品室導致的熱散失，消除樣品室吸熱對測量樣品的影響，透過Variphi功能套件可達到直接測量樣品比熱、反應熱和吸熱反應，而無需估算樣品比熱。

(2) 磁石攪拌功能－對液態樣品或液-固態樣品進行攪拌混合，提高樣品反應均勻度。
(3) 樣品注入功能及樣品槽配件－對液態樣品提供依時間控制注入功能。
(4) 收集樣品量測過程中釋放的氣體配件及功能。
	· 依規格現場確認

· 原廠提供之Variphi熱補償技術獨家專利技術證明文件
· 原廠提供之Variphi熱補償擴充軟硬體技術及功能說明資料文件
	(1) 提供Variphi熱補償技術獨家專利技術證明文件
(2) 提供磁石攪拌功能型錄設備
(3) 提供樣品注入功能及樣品槽配件型錄設備
(4) 提供收集樣品量測過程中釋放的氣體配件及功能型錄設備。
	合格
	

	其它
	(1) 原廠安裝手冊、操作手冊及光碟

(2) 至少16人時以上之操作教育訓練

(3) 簡易SOP操作手冊-中文版

(4) 保固期：驗收後起一年以上，可提供兩年保固者列為優先。
	· 依規格現場確認

· 檢附產品型錄及獨家代理證明
· 設備保固書
	(1)提供原廠安裝手冊、操作手冊及光碟各一份
(2)提供18人時操作教育訓練
(3)提供簡易SOP操作手冊-中文版
(4)依契約，驗收合格日起保固至少兩年(不含耗材)
	合格
	

	廠商交付文件
	(1) 原廠出廠證明乙份：出廠年份應為2010年6月(含)以後出廠。
(2) 可供追溯之合格出廠檢驗報告乙份。
(3) 軟、硬體操作手冊與說明文件：紙本及電子檔(儲存於USB隨身碟)各乙份。

(4) 鋰電池熱分析絕熱加速量熱儀的電池恆溫測試介面功能、技術說明與教學文件乙份。
(5) 裝機完成後測試運行報告乙份。
	
	(1) 已提供原廠出廠證明乙份：出廠年份為2010年6月以後出廠。
(2) 提供可供追溯之合格出廠檢驗報告乙份
(3) 提供軟、硬體操作手冊與說明文件：紙本及電子檔(儲存於USB隨身碟)各乙份。

(4) 已提供鋰電池熱分析絕熱加速量熱儀的電池恆溫測試介面功能、技術說明與教學文件乙份。
(5) 裝機完成後測試運行報告乙份。
	合格
	

	工作環境及安全衛生注意事項
	(1) 鋰電池熱分析絕熱加速量熱儀儀器本身內建獨立熱失控（thermal-runaway）過溫關閉開關，且樣品安置在防爆腔體內進行實驗，當儀器過溫保護開關失效時，高溫與煙霧偵測警報器偵測到異常並啟動時，對儀器做斷電強制停止實驗，並開啟氣體作強制降溫以確保儀器不受損害。
(2) 儀器供電必須連接高溫與煙霧偵測裝置，於偵測到高溫或煙霧時立即對儀器進行斷電並停止實驗。

(3) 所有電源與氣體管路採線槽式配線。

(4) 儀器供應商必須提供與工研院一次側的氣體與電源相互連接的氣體過濾和變壓/穩壓介面。
	
	(1)以目視方式確認儀器本身內建獨立熱失控（thermal-runaway）過溫關閉開關。
(2)儀器供電已連接溫與煙霧偵測裝置
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(3)電源與氣體管路採線槽式配線。
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(4)已提供一次側的氣體與電源相互連接的氣體過濾和變壓/穩壓介面。


	合格
	


主驗人員簽章：________________               





廠商簽章：________________   
單位主管簽章：__________________
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